## 0
PT SINKO PRIMA ALLOY |  |  |  | MANAJEMEN RISIKO PATIENT MONITOR
No. Dokumen : SPA-LM/ENG-05 |  |  | Tgl Terbit : 18 Maret 2021 |  |  | Revisi : 00 |  | Jumlah Halaman : 18
PATIENT MONITOR
PM PRO 3
Dibuat oleh, |  | Diperiksa oleh, |  |  | Disetujui oleh, |  | Diketahui oleh,
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Direktur.
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Direktur.
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Direktur.

## a
MANAJEMEN RISIKO
No Manajemen Resiko | SPA-LM/ENG-05
Revisi | 00
Tanggal Terbit | 18 Maret 2021
Perusahaan | PT SINKO PRIMA ALLOY
Brand | ELITECH
Nama Produk | PATIENT MONITOR PM PRO-3
Kode Produk | PM10
Tujuan
Proses Manajemen Risiko ini ditetapkan sebagai persyaratan dalam SNI ISO 14971:2015 selama produk masih berfungsi/berjalan sesuai harapan hidup pemakaian (life cycle time). Semua risiko dengan identifikasi bahaya harus ditinjau dan di evaluasi sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengurangi rIsiko
Ruang Lingkup
Proses Manajemen Risiko Patient Monitor mulai dari menerima material dari pemasok, pembuatan produk jadi hingga sarana transportasi saat pengiriman dan penyimpanan barang ke pelanggan, dan penggunaan produk oleh pelanggan.
Kinerja Esensial
Identifikasi fungsi tercantum pada deskripsi produk, periksa dengan inspeksi dan/atau lakukan pengujian secara fungsional
Acuan untuk Melakukan Perubahan
1. SNI ISO 14971:2015
2. SNI IEC 60601-1:2014
3. ISO 13485:2016
Team Penilaian Manajemen Resiko
Nama | Responsibility / Role / Expertise |  | Bagian
Dedy Adi N | Mengkoordinasikan semua kegiatan anggota dan penilaian risiko serta memelihara dokumen penilaian risiko |  | QA Manager
Supriadi | Identifikasi bahaya dari segi teknis, pastikan pelaksanaan studi Penilaian Resiko pada sisi pengolahan dan teknis |  | Technical Manager
Ali Sukoco | Mengidentifikasi bahaya selama penerimaan material dan penyimpanan material di gudang serta memastikan pelaksanaan penilaian resiko pada aktivitas gudang material |  | Warehouse Supervisor (Raw material)
Septian | Mengidentifikasi bahaya selama proses pengecekan kualitas material, pengujian hasil produk dan kualitas hasil pengemasan produk |  | QC Supervisor
Steven | Mengidentifikasi bahaya selama proses perakitan, pengetesan dan pengemasan produk serta memastikan pelaksanaan Asesmen Risiko pada aktivitas produksi (anggota). |  | Product Specialist
Ali Sukoco | Mengidentifikasi bahaya selama penyimpanan produk di gudang barang jadi dan proses pengiriman, memastikan pelaksanaan penilaian resiko pada aktivitas gudang barang jadi |  | Warehouse Supervisor (Finish Good)
Otorisasi untuk Penilaian Risiko baru atau update ke versi baru
Direktur | Siek Agus Tinus |  | Tgl: 18 Maret 2021
Tinjauan Penilaian Risiko |  | Tanggal penilaian risiko
Pemeriksaan terjadwal berikutnya | Tgl : 18 Maret 2022 | Penilaian | Tgl : 18 Maret 2022
Otorisasi penyelesaian studi
Ketua Team Penilaian Risiko | Supriyadi |  | Tgl : 18 Maret 2021
Quality Controller | Septian |  | Tgl : 18 Maret 2021
Direktur | Siek Agus Tinus |  | Tgl : 18 Maret 2021

## b
Lampiran 7.2. Karakteristik Produk
Spesifikasi dan kondisi persyaratan untuk aplikasi
| Nama Produk | PATIENT MONITOR
| Tipe | PM PRO-3
| Spesifikasi produk | Sumber Listrik : AC 100 - 240V, 50/60Hz
Daya Masukan: 43VA
Sekering: T3.15AH, 250 VP
Baterai Lithium : 14,8V @ 5.000 mAh
Layar : 15" TFT Berwarna 1024 x 768 piksel
EKG
Mode pengukuran: 3-lead or 5-lead
Rentang deteksi denyut jantung: 15 - 300 bpm (dewasa), 15 - 350 (anak-anak/neonatus)
Akurasi: ±1 bpm atau ±1%
RESP
Metode : Impedansi lead
Rentang pengukuran respiration rate(RR): 0 - 120 rpm (dewasa), 0-150 (anak-anak/neonatus)
Akurasi : 6 - 150rpm : ±2 rpm 0 - 5 rpm : tidak ditentukan
NIBP
Metode : Oscillometry
Mode Kerja : Manual/Otomatis/Kontinyu
Rentang Pengukuran : 0 - 300 mmHg
SpO2
Rentang Pengukuran : 0 -100%
Akurasi : 70 - 100% : ±2% (dewasa/anak-anak), ±3% (neonatus)
0 - 69% : tidak ditentukan
Pulse Rate (PR)
Rentang Pengukuran : 25 - 300 bpm
Akurasi : ±2 bpm
TEMP
Metode : Termistor; 2 kanal
Rentang Pengukuran : 0-50°C
Akurasi : ±0,3°C
Optional
IBP; CO2; C.O.; AG; UPS; Trolly
Klasifikasi Keselamatan Listrik: Kelas II Tipe CF (EKG, RESP, TEMP) dan BF (SpO2, NIBP)
Sistem kerja: Peralatan Kerja Kontinyu
| Langkah utama pengerjaan | Perakitan
| Garansi | Garansi 1 tahun
| Perbaikan | Jika hasil QC dan pengujian tidak sesuai standart maka produk jadi akan dilakukan analisa dan perbaikan oleh bagian perbaikan atas instruksi dari product specialist.
Material
| Material / bahan baku | Selungkup dibuat dari bahan plastik ABS, permukaan probeskin temperature terbuat dari bahan stainless steel, elektroda terbuat dari foam dan conductive gel, tombol/knob terbuat dari plastik dan karet, manset NIBP dan lining sensor SpO2 terbuat dari bahan karet sintetis.
| Material pengemasan | PE foam, plastik pembungkus LDPE, dan karton.
Karakteristik produk
| Kontak langsung dengan pasien | Elektroda sekali pakai, kabel EKG pasien, manset NIBP, sensor SpO2, sensor temperatur kulit
| Energi dari/ke pasien | Gelombang infrared dari sensor SpO2
| Subtansi dari/ke pasien | Gel elektroda konduktif
| Proses biologis material | Tidak ditetapkan
| Peralatan steril/ditujukan untuk disterilkan | Bukan termasuk peralatan steril.
| Metode sterilisasi | Tidak ditetapkan
| Dampak metode sterilisasi lain | Tidak ditetapkan.
| Implan / ditujukan untuk diimplan | Tidak
| Pemeliharaan rutin dan disinfeksi setelah penggunaan | Produk harus dipelihara secara rutin, mulai dari proses kalibrasi dan pengujian berkala sampai proses pembersihan jika tampak kontaminan asing.
Produk harus didisinfeksi/dibersihkan setiap setelah selesai digunakan atau sebelum digunakan pada pasien baru untuk menghindari infeksi silang. Pembersihan atau disinfeksi harus mengikuti beberapa poin berikut:
|  | 1. | Gunakan agen/zat pembersih sebagai berikut: detergen netral yang lembut, ethanol (75%), isopropanol (70%). Basuh sampai kotoran hilang. Lalu keringkan.
|  | 2. | Jangan rendam bagian apapun dari produk ataupun aksesorisnya ke dalam cairan pembersih
|  | 3. | Jangan tuang cairan atau membiarkan cairan masuk ke bagian dalam produk.
|  | 4. | Jangan gunakan bahan abrasif untuk membersihkan unit
|  | 5. | Inspeksi fungsi alat setelah proses disinfeksi
Perubahan lingkungan pasien
| 1. Temperatur | Tidak ditetapkan
| 2. Kelembapan | Tidak ditetapkan
| 3. Komposisi Atmosfir Gas | Tidak ditetapkan
| 4. Tekanan | Tidak ditetapkan
| 5. Cahaya | Tidak ditetapkan
| Parameter pengukuran | Pengukuran sinyal jantung (EKG), denyut jantung, temperatur kulit, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, dan laju respirasi.
| Fungsi diagnosis | Terdapat fungsi diagnosis, termasuk: 1. MEWS untuk menunjukkan level kesadaran pasien, 2. Diagnosa segmen ST sinyal jantung, 3. Deteksi kejadian aritmia (kelainan irama jantung), 4. Diagnosa parameter fisiologis diluar batas normal (melalui alarm) 5. Perhitungan fungsi ginjal, hemodinamik, oksigenasi, dan ventilasi pasien.
| Digunakan bersamaan dengan obat-obatan atau teknologi medis lainnya | Ya, seperti: unit PM lainnya, intravenous flow regulators, pace-maker, central monitoring system.
| Keluaran energi atau substansi yang tidak diinginkan | Kebocoran arus yang akan membahayakan pasien.
| Pengaruh lingkungan | 1 | Penyimpanan pada temperatur dibawah 10°C dan kelembapan relatif >95% akan menyababkan kelembapan pada board/pcb unit patient monitor yang dapat menimbulkan kerusakan pada unit patient monitor atau juga bisa mempengaruhi pembacaan sensor yang menimbulkan penyimpangan hasil pembacaan patient monitor
|  | 2 | Penggunaan produk pada lingkungan interferensi MRI/EMC tinggi dapat mempengaruhi performa produk. Pastikan penggunaan banyak alat elektronik memenuhi standar jarak pemisah sebagai berikut: d=1,2×√P, 150 KHz-80 MHz d=1,2×√P, 80 MHz-800 MHz d=2,3×√P, 800 MHz-2,5 GHz yang mana P adalah daya keluaran maksimum pemancar dalam watt (W) dari alat yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik.
| Mempengaruhi lingkungan | Tidak
| Konsumsi / aksesoris yang Terkait | Tidak Ada
| Pemeliharaan / kalibrasi rutin | Pemeriksaan, perawatan, atau kalibrasi fungsi patient monitor menurut instruksi pemeliharaan berikut:
|  | 1. | Pengujian fungsionalitas dan keamanan berdasarlam IEC60601-1 produk dilakukan setiap 24 bulan atau setelah perbaikan produk.
|  | 2. | Item pemeriksaan meliputi:
a. Kondisi lingkungan dan sumber listrik sesuai persyaratan
b. Kondisi kabel catu daya dan insulasi
c. Kondisi fisik produk dan aksesoris
d. Fungsionalitas alarm
e. Performa baterai
f. Tahanan pembumian dan arus bocor sesuai standar
| Perangkat lunak / Software | Perangkat lunak pengolahan data, menampilkan, dan fungsi alarm untuk pemantauan kondisi fisiologis pasien, serta pengaturan (setting) alat.
| Mempunyai batas hidup penyimpanan | Unit utama: Tidak; Aksesoris: Ya, lihat kemasan
| Harapan hidup pemakaian | 2 tahun
| Faktor penentu harapan hidup | Kondisi penyimpanan dan transportasi, frekuensi penggunaan, pemahaman pengguna terhadap petunjuk penggunaan, kondisi lingkungan penggunaan.
| Efek penggunaan dalam jangka waktu panjang | Ruam pada kulit akibat penggunaan elektroda EKG, sensor SpO2, sensor temperatur, dan manset NIBP yang berkepanjangan.
| Kekuatan gaya mekanis | Tidak ditetapkan
| Penggunaan Sekali Pakai / Berulang | Sekali Pakai: Elektroda EKG Penggunaan berulang: Sensor SpO2, sensor temperatur, kabel EKG, manset NIBP.
| Limbah habis pakai | Elektroda EKG sekali pakai
| Batasan penggunaan kembali | Tidak ditetapkan
| Pembuangan yang aman | Pembuangan yang aman ditentukan berdasarkan peraturan lokal atau kebijakan rumah sakit.
| Dapat terurai setelah habis pakai | Tidak ditetapkan
| Pelatihan khusus dibutuhkan untuk memasang atau menggunakan | Ya, pelatihan instalasi dan penggunaan
| Proses manucfacturing baru perlu dilakukan atau diperkenalkan | Ya, jika terjadi peningkatan atau perubahan spesifikasi produk.
| Aplikasi perangkat medis yang berhasil sangat bergantung pada faktor manusia. | Ya, bergantung pada pemahaman operator terhadap fungsi produk, interpretasi diagnosis, pengaturan parameter alarm fisiologis, dll.
| Terhubung dengan aksesoris | Ya (sensor SpO2, selang dan manset NIBP, kabel EKG, sensor temperatur)
| Kontrol antarmuka | Melalui kenop putar dan tombol di panel kontrol di bagian depan unit.
| Tampilan informasi | Menampilkan hasil pemantauan parameter fisiologis pasien termasuk: temperatur, SpO2, denyut jantung (EKG dan finger sensor), sinyal EKG, tekanan darah (NIBP), laju respirasi (RESP)
| Dikontrol oleh sebuah menu | Menu utama dan menu setup mengontrol penggunaan produk
| Digunakan untuk orang berkebutuhan khusus | Tidak ditetapkan.
| Sistem alarm | Terdapat fungsi alarm untuk setiap parameter fisiologis yang diukur, termasuk:
|  | 1. | Alarm denyut jantung EKG (HIGH/LOW)
|  | 2. | Alarm denyut jantung dari SpO2 (HIGH/LOW)
|  | 3. | Alarm tekanan darah sistolik, diastolik, dan MAP (HIGH/LOW)
|  | 4. | Alarm temperatur tubuh (HIGH/LOW)
|  | 5. | Alarm nilai saturasi oksigen darah SpO2 (HIGH/LOW)
|  | 6. | Alarm kejadian aritmia, RESP apnea
|  | 7. | Berbagai jenis alarm lain dalam Bab 5 bagian 5.1 buku manual produk.
Terdapat fungsi alarm teknis, termasuk:
|  | 1. | Probe atau aksesoris EKG, NIBP, SpO2, TEMP terlepas
|  | 2. | Baterai lemah
|  | 3. | Berbagai jenis alarm lain dalam Bab 5 bagian 5.2 buku manual produk.
| Memori | Penyimpanan internal sebesar 8GB, dapat menyimpan:
|  | 1. | Tinjauan tabel/grafik tren selama 1 jam @resolusi 1 detik atau 120 jam @ resolusi 1 menit
|  | 2. | Kejadian alarm/pemantauan fisiologis pasien sampai 200 set
|  | 3. | Tinjauan pemantauan NIBP
|  | 4. | Kejadian aritmia
|  | 5. | Tinjauan diagnosis 12-lead (opsional)
| Portable atau mudah dipindahkan | Ya, terdapat handle grip di bagian atas produk untuk memindahkan unit. Produk tidak ditujukan untuk penggunaan portable.
| Karakteristik Produk | 1. | Menampilkan maksimum 7 grafik EKG bersamaan
|  | 2. | Memiliki 3 jenis alarm: suara/audio, lampu indikator LED, kedipan layar (melalui konfigurasi)
|  | 3. | 6 Parameter Fisiologis: ECG, NIBP, RESP, SpO2, Pulse Rate, TEMP
|  | 4. | Dilengkapi dengan layar sentuh
|  | 5. | Dapat merekam dan meninjau ulang semua parameter pada saat terjadinya alarm
|  | 6. | Dapat meninjau kembali trend kondisi kesehatan pasien selama 1 jam untuk resolusi 1 detik atau 120 jam untuk resoulsi 1 menit
|  | 7. | Sensor temperatur dengan tampilan selisih temperatur antara dua kanal
|  | 8. | Baterai lithium-ion untuk penggunaan selama 5 jam pada kondisi penuh
| Persyaratan peraturan spesifik produk | IEC 60601-1:2012, IEC 60601-2-49:2011
Pengemasan
| Ukuran kemasan (P x L x T) | 495 x 410 x 328 mm
| Sistem kemasan | Pengemasan bagian dalam : PE Foam
Pengemasan produk dan aksesoris : Plastik LDPE
Pengemasan luaran/outer : Karton
Instruksi Pengoperasian
| Instruksi untuk digunakan oleh konsumen (dinyatakan dalam buku manual) | Cara Pengoperasian
|  | 1. | Pasang kabel catu daya pada soket masukan PM Pro-3 untuk menghubungkan daya listrik.
|  | 2. | Pasang kabel pembumian pada unit PM Pro-3 dan hubungkan pada instalasi pembumian.
|  | 3. | Tekan tombol power (ON).
|  | 4. | Pasang aksesoris (Manset NIBP, kabel EKG pasien, probe temperatur kulit, sensor SpO2) pada unit PM Pro-3 pada bagian port aksesoris.
|  | 5. | Pasang aksesoris pada tubuh pasien sesuai fungsinya dan lakukan pemeriksaan
|  | 6. | Maka layar monitor akan menampilkan hasil pengukuran pasien
|  | 7. | Setelah selesai memonitor pasien, lepas semua aksesoris dari tubuh pasien dan bersihkan tubuh pasien dari gel (pada bagian yang bersentuhan dengan elektroda).
|  | 8. | Tekan dan tahan tombol power sampai muncul pesan "System Shutting Down" untuk mematikan unit.
|  | 9. | Bersihkan unit PM Pro-3 setelah penggunaan sesuai instruksi di Buku Manual.
Peringatan untuk keamanan
|  | 1. | Catu daya harus dikebumikan terlebih dahulu sebelum instrumen dioperasikan.
|  | 2. | Jika kabel pembumian tidak tersedia, maka instrumen harus mengugnakan sumber daya built-in power supply (baterai).
|  | 3. | Dimohon untuk melepaskan kabel catu daya sebelum mengganti fuse.
|  | 4. | Alat ini harus dioperasikan oleh staff/ahli yang professional.
|  | 5. | Operator harus membaca buku petunjuk produk ini dengan seksama sebelum mengoperasikan instrumen dan mengoperasikan alat ini sesuai dengan petunjuk pengoperasian.
|  | 6. | Desain dari instrumen berikut memiliki pengamanan yang baik, tetapi operator harus tetap memperhatikan peringatan dari instrumen dan keadaan pasien.
|  | 7. | Dimohon mematikan instrumen dan melepaskan kabel power supply sebelum dibersihkan.
|  | 8. | Instrumen dapat digunakan bersamaan dengan alat pacu jantung atau peralatan bedah elektrik, namun dapat menimbulkan bahaya terbakar jika jenis elektroda tidak tepat. Perhatikan jenis elektroda, jalur wiring kabel EKG, dan jalur insulasi ketika digunakan dengan peralatan bedah elektrik atau pisau bedah elektrik.
|  | 9. | Dimohon tidak mengoperasikan instrumen ini pada lingkungan yang mengandung gas anastesi yang mudah terbakar.
| Pernyataan untuk penggunaan yang aman (misalnya info alergen, alat khusus untuk penanganan yang aman) | SOP dan buku manual produk harus dipahami operator dengan baik sebelum menggunakan alat. Operator harus terlatih dalam pengoperasian alat dan harus dengan panduan tenaga ahli yang sudah terbiasa mengoperasikan alat Patient Monitor. Penggunaan manset NIBP, sensor temperatur kulit, sensor SpO2, dan elektroda EKG berkepanjangan dapat menyebabkan potensi ruam pada kulit jika pasien memiliki hipersensitivitas terhadap bahan tersebut.
Deskripsi Distribusi / Penyimpanan / Penggunaan
| Instruksi distribusi | Tidak boleh terjatuh dan hindari lingkungan distribusi yang basah.
| Instruksi kondisi penyimpanan | Simpan pada ruangan bersih sesuai spesifikasi berikut: Temperatur: -20 sampai +55°C Kelembapan: 15%-95% (non-kondensasi) Tekanan: 700-1060 hPa |  | 1
| Instruksi kondisi penggunaan | Gunakan pada ruangan sesuai spesifikasi berikut: Temperatur: 0°C sampai +40°C Kelembapan: 15-95% (non-kondensasi) Tekanan: 860-1060 hPa
Penggunaan oleh Pelanggan
| Penggunaan yang dimaksudkan | Digunakan untuk pemeriksaan/pemantauan parameter fisiologis (gelombang EKG, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, temperatur tubuh, laju detak jantung, pernapasan) pasien
| Bagaimana menggunakan | Operator harus terlatih dibawah pengawasan tenaga ahli atau penanggung jawab teknis yang sudah familiar dengan prosedur penggunaan alat.
| Kelompok sasaran pengguna dan pertimbangan konsumen khusus | Rumah sakit, klinik, puskesmas
| Salah penanganan dan penyalahgunaan | Kesalahan penanganan (mishandling) dan kesalahan penggunaan (misuse) dapat mengakibatkan kerusakan pada unit yang mengakibatkan kerugian material sampai membahayakan keselamatan pasien. Selalu perhatikan petunjuk dan instruksi pengoperasian, khusunya bagian peringatan untuk keamanan.
Informasi Produksi dan Pasca Produksi
| Informasi Produksi dan Pasca Produksi | Untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko, pabrikan menerima saran dan komplain dari pelanggan melalui divisi After Sales. Seluruh kejadian dan risiko yang terjadi pada pelanggan dapat dilaporkan dan jika belum tercatat dalam dokumen manajemen risiko, akan ditambahkan sesuai prosedur yang berlaku.

## Untuk Sucofindo
Lampiran 7.2. Karakteristik Produk Berdasarkan SNI ISO 14971:2015
Nama Produk |  | PATIENT MONITOR
Tipe |  | PM PRO-3
Spesifikasi produk |  | Sumber Listrik : AC 100 - 240V, 50/60Hz
Daya Masukan: 43VA
Sekering: T3.15AH, 250 VP
Baterai Lithium : 14,8V @ 5.000 mAh
Layar : 15" TFT Berwarna 1024 x 768 piksel, touchscreen
EKG
Mode pengukuran: 3-lead or 5-lead
Rentang deteksi denyut jantung: 15 - 300 bpm (dewasa), 15 - 350 (anak-anak/neonatus)
Akurasi: ±1 bpm atau ±1%
RESP
Metode : Impedansi lead
Rentang pengukuran respiration rate(RR): 0 - 120 rpm (dewasa), 0-150 (anak-anak/neonatus)
Akurasi : 6 - 150rpm : ±2 rpm 0 - 5 rpm : tidak ditentukan
NIBP
Metode : oscillometry
Mode Kerja : Manual/Otomatis/Kontinyu
Rentang Pengukuran : 0 - 300 mmHg
SpO2
Rentang Pengukuran : 0 -100%
Akurasi : 70 - 100% : ±2% (dewasa/anak-anak), ±3% (neonatus)
0 - 69% : tidak ditentukan
Pulse Rate (PR)
Rentang Pengukuran : 25 - 300 bpm
Akurasi : ±2 bpm
TEMP
Metode : Termistor; 2 kanal
Rentang Pengukuran : 0-50°C
Akurasi : ±0,3°C
Optional
IBP; CO2; C.O.; AG; UPS; Trolly
Klasifikasi Keselamatan Listrik: Kelas II Tipe CF (EKG, RESP, TEMP) dan BF (SpO2, NIBP)
Sistem kerja: Peralatan Kerja Kontinyu
Nomor | Pertanyaan | Jawaban
C.2.1 | Apakah maksud penggunaan dan bagaimana alat kesehatan digunakan? | - Digunakan untuk pemeriksaan/pemantauan parameter fisiologis pasien (sinyal EKG, tekanan darah NIBP, kadar oksigen dalam darah SpO2, temperatur tubuh, laju detak jantung pulse rate, pernapasan) pasien. - Operator harus terlatih dibawah pengawasan tenaga ahli atau penanggung jawab teknis yang sudah familiar dengan prosedur penggunaan alat. - Cara Pengoperasian:
|  | 1 | Pasang kabel catu daya pada soket masukan PM Pro-3 untuk menghubungkan daya listrik.
|  | 2 | Pasang kabel pembumian pada unit PM Pro-3 dan hubungkan pada instalasi pembumian.
|  | 3 | Tekan tombol power (ON).
|  | 4 | Pasang aksesoris (Manset NIBP, kabel EKG pasien, probe temperatur kulit, sensor SpO2) pada unit PM Pro-3 pada bagian port aksesoris.
|  | 5 | Pasang aksesoris pada tubuh pasien sesuai fungsinya dan lakukan pemeriksaan
|  | 6 | Maka layar monitor akan menampilkan hasil pengukuran pasien
|  | 7 | Setelah selesai memonitor pasien, lepas semua aksesoris dari tubuh pasien dan bersihkan tubuh pasien dari gel (pada bagian yang bersentuhan dengan elektroda).
|  | 8 | Tekan dan tahan tombol power sampai muncul pesan "System Shutting Down" untuk mematikan unit.
|  | 9 | Bersihkan unit PM Pro-3 setelah penggunaan sesuai instruksi di Buku Manual.
C.2.2 | Apakah alat kesehatan dimaksudkan untuk diimplankan? | Tidak
C.2.3 | Apakah alat kesehatan dimaksudkan untuk bersentuhan dengan pasien atau orang lain? | Ya, elektroda sekali pakai, kabel EKG pasien, manset NIBP, sensor SpO2, sensor temperatur kulit
C.2.4 | Material atau komponen apa yang digunakan dalam, dengan, atau bersentuhan dengan alat kesehatan? | Selungkup dibuat dari bahan plastik ABS, permukaan probe skin temperature terbuat dari bahan stainless steel, elektroda terbuat dari foam dan conductive gel, tombol/knob terbuat dari plastik dan karet, manset NIBP dan lining sensor SpO2 terbuat dari bahan karet sintetis. Material pengemasan: PE foam, plastik pembungkus LDPE, dan karton.
C.2.5 | Apakah energi diberikan kepada atau diambil dari pasien? | Gelombang infrared dari sensor SpO2
C.2.6 | Apakah zat diberikan kepada atau diambil dari pasien? | Gel elektroda konduktif
C.2.7 | Apakah material biologis diproses oleh alat kesehatan untuk selanjutnya digunakan kembali, transfusi atau transplantasi? | Tidak ada.
C.2.8 | Apakah alat kesehatan disediakan steril atau dimaksudkan untuk disterilisasi oleh pengguna, atau kontrol mikrobiologi lainnya dapat diterapkan? | Bukan termasuk peralatan steril.
C.2.9 | Apakah alat kesehatan dimaksudkan untuk secara rutin dibersihkan dan didesinfeksi oleh pengguna? | Ya, produk harus dipelihara secara rutin, mulai dari proses kalibrasi dan pengujian berkala sampai proses pembersihan jika tampak kontaminan asing. Produk harus didisinfeksi/dibersihkan setiap setelah selesai digunakan atau sebelum digunakan pada pasien baru untuk menghindari infeksi silang. Pembersihan atau disinfeksi harus mengikuti beberapa poin berikut:
|  | 1. | Gunakan agen/zat pembersih sebagai berikut: detergen netral yang lembut, ethanol (75%), isopropanol (70%). Basuh sampai kotoran hilang. Lalu keringkan.
|  | 2. | Jangan rendam bagian apapun dari produk ataupun aksesorisnya ke dalam cairan pembersih
|  | 3. | Jangan tuang cairan atau membiarkan cairan masuk ke bagian dalam produk.
|  | 4. | Jangan gunakan bahan abrasif untuk membersihkan unit
|  | 5. | Inspeksi fungsi alat setelah proses disinfeksi
C.2.10 | Apakah alat kesehatan dimaksudkan untuk memodifikasi lingkungan pasien? | Temperatur: Tidak ditetapkan Kelembapan: Tidak ditetapkan Komposisi gas atmosfir: Tidak ditetapkan Tekanan: Tidak ditetapkan. Cahaya: Tidak ditetapkan.
C.2.11 | Apakah dilakukan pengukuran? | Ya, mengukur sinyal jantung (EKG), denyut jantung, temperatur kulit, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, dan laju respirasi.
C.2.12 | Apakah alat kesehatan interpretatif? | Terdapat fungsi diagnosis interpretatif, termasuk: 1. MEWS untuk menunjukkan level kesadaran pasien, 2. Diagnosa segmen ST sinyal jantung, 3. Deteksi kejadian aritmia (kelainan irama jantung), 4. Diagnosa parameter fisiologis diluar batas normal (melalui alarm) 5. Perhitungan fungsi ginjal, hemodinamik, oksigenasi, dan ventilasi pasien.
C.2.13 | Apakah alat kesehatan dimaksudkan untuk digunakan dalam hubungannya dengan alat kesehatan, obat-obatan atau teknologi medis lainnya? | Ya, seperti: unit PM lainnya, intravenous flow regulators, pace-maker, central monitoring system.
C.2.14 | Apakah ada keluaran energi atau zat yang tidak diinginkan? | Kebocoran arus yang akan membahayakan pasien.
C.2.15 | Apakah alat kesehatan rentan terhadap pengaruh lingkungan? | Ya, pada parameter berikut:
|  | 1 | Penyimpanan pada temperatur dibawah 10°C dan kelembapan relatif >95% akan menyababkan kelembapan pada board/pcb unit patient monitor yang dapat menimbulkan kerusakan pada unit patient monitor atau juga bisa mempengaruhi pembacaan sensor yang menimbulkan penyimpangan hasil pembacaan patient monitor
|  | 2 | Penggunaan produk pada lingkungan interferensi MRI/EMC tinggi dapat mempengaruhi performa produk. Pastikan penggunaan banyak alat elektronik memenuhi standar jarak pemisah sebagai berikut: d=1,2×√P, 150 KHz-80 MHz d=1,2×√P, 80 MHz-800 MHz d=2,3×√P, 800 MHz-2,5 GHz yang mana P adalah daya keluaran maksimum pemancar dalam watt (W) dari alat yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik.
|  | 3 | Simpan pada ruangan bersih sesuai spesifikasi berikut: Temperatur: -20 sampai +55°C Kelembapan: 15%-95% (non-kondensasi) Tekanan: 700-1060 hPa
|  | 4 | Gunakan pada ruangan sesuai spesifikasi berikut: Temperatur: 0°C sampai +40°C Kelembapan: 15-95% (non-kondensasi) Tekanan: 860-1060 hPa
C.2.16 | Apakah alat kesehatan mempengaruhi lingkungan? | Tidak.
C.2.17 | Apakah ada bahan habis pakai atau aksesori penting yang berhubungan dengan alat kesehatan? | Sekali Pakai: Foam elektroda EKG disposable
C.2.18 | Apakah pemeliharaan dan kalibrasi diperlukan? | Pemeriksaan, perawatan, atau kalibrasi fungsi patient monitor menurut instruksi pemeliharaan berikut:
|  | 1. | Pengujian fungsionalitas dan keamanan berdasarlam IEC60601-1 produk dilakukan setiap 24 bulan atau setelah perbaikan produk.
|  | 2. | Item pemeriksaan meliputi:
a. Kondisi lingkungan dan sumber listrik sesuai persyaratan
b. Kondisi kabel catu daya dan insulasi
c. Kondisi fisik produk dan aksesoris
d. Fungsionalitas alarm
e. Performa baterai
f. Tahanan pembumian dan arus bocor sesuai standar
C.2.19 | Apakah alat kesehatan memiliki perangkat lunak? | Perangkat lunak pengolahan data, menampilkan, dan fungsi alarm untuk pemantauan kondisi fisiologis pasien, serta pengaturan (setting) alat.
C.2.20 | Apakah alat kesehatan memiliki masa simpan terbatas? | Unit utama: Tidak; Aksesoris: Ya, lihat kemasan
C.2.21 | Apakah ada efek tertunda atau penggunaan jangka panjang? | Ruam pada kulit akibat penggunaan elektroda EKG, sensor SpO2, sensor temperatur, dan manset NIBP yang berkepanjangan.
C.2.22 | Gaya mekanik apa yang akan mengenai alat kesehatan? | Tidak ditetapkan.
C.2.23 | Apa yang menentukan umur guna alat kesehatan? | Kondisi penyimpanan dan transportasi, frekuensi penggunaan, pemahaman pengguna terhadap petunjuk penggunaan, kondisi lingkungan penggunaan.
C.2.24 | Apakah alat kesehatan dimaksudkan untuk penggunaan tunggal? | Sekali Pakai: Elektroda EKG Penggunaan berulang: Sensor SpO2, sensor temperatur, kabel EKG, manset NIBP.
C.2.25 | Apakah diperlukan pelepasan (decommissioning) atau pemusnahan yang aman ? | Pembuangan yang aman ditentukan berdasarkan peraturan pengolahan limbah lokal atau kebijakan rumah sakit.
C.2.26 | Apakah instalasi atau penggunaan alat kesehatan memerlukan pelatihan khusus atau keterampilan khusus? | Ya, pelatihan instalasi dan penggunaan. Keterampilan memasang manset tekanan darah, lead EKG, dll.
C.2.27 | Bagaimana informasi untuk penggunaan yang aman disediakan? | SOP dan buku manual produk harus dipahami operator dengan baik sebelum menggunakan alat. Operator harus terlatih dalam pengoperasian alat dan harus dengan panduan tenaga ahli yang sudah terbiasa mengoperasikan alat Patient Monitor. Penggunaan manset NIBP, sensor temperatur kulit, sensor SpO2, dan elektroda EKG berkepanjangan dapat menyebabkan potensi ruam pada kulit jika pasien memiliki hipersensitivitas terhadap bahan tersebut. Peringatan untuk keamanan dituliskan dalam SOP, buku manual, dan quick reference card pada produk. Dengan penandaan dan petunjuk sesuai standar.
|  | 1. | Catu daya harus dikebumikan terlebih dahulu sebelum instrumen dioperasikan.
|  | 2. | Jika kabel pembumian tidak tersedia, maka instrumen harus mengugnakan sumber daya built-in power supply (baterai).
|  | 3. | Dimohon untuk melepaskan kabel catu daya sebelum mengganti fuse.
|  | 4. | Alat ini harus dioperasikan oleh staff/ahli yang professional.
|  | 5. | Operator harus membaca buku petunjuk produk ini dengan seksama sebelum mengoperasikan instrumen dan mengoperasikan alat ini sesuai dengan petunjuk pengoperasian.
|  | 6. | Desain dari instrumen berikut memiliki pengamanan yang baik, tetapi operator harus tetap memperhatikan peringatan dari instrumen dan keadaan pasien.
|  | 7. | Dimohon mematikan instrumen dan melepaskan kabel power supply sebelum dibersihkan.
|  | 8. | Instrumen dapat digunakan bersamaan dengan alat pacu jantung atau peralatan bedah elektrik, namun dapat menimbulkan bahaya terbakar jika jenis elektroda tidak tepat. Perhatikan jenis elektroda, jalur wiring kabel EKG, dan jalur insulasi ketika digunakan dengan peralatan bedah elektrik atau pisau bedah elektrik.
|  | 9. | Dimohon tidak mengoperasikan instrumen ini pada lingkungan yang mengandung gas anastesi yang mudah terbakar.
C.2.28 | Akankah proses produksi baru perlu ditetapkan atau diperkenalkan? | Ya, jika terjadi peningkatan atau perubahan spesifikasi produk.
C.2.29 | Apakah keberhasilan penerapan alat kesehatan sangat tergantung pada faktor manusia seperti antarmuka pengguna (user interface)? | User interface telah didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir kesalahan. Namun demikian, masih ada kemungkinan kesalahan interpretasi antarmuka pengguna; misalkan pemahaman operator terhadap fungsi produk, interpretasi diagnosis, pengaturan parameter alarm fisiologis, dll.
C.2.29.1 | Dapatkah fitur desain antarmuka pengguna (user interface) berkontribusi terhadap kesalahan penggunaan? | Ya, namun tidak signifikan.
C.2.29.2 | Apakah alat kesehatan digunakan dalam lingkungan yang jika ada pengalih perhatian dapat menyebabkan kesalahan penggunaan? | Memungkinkan, misalkan alarm tidak terdengar akibat suara lain yang lebih besar.
C.2.29.3 | Apakah alat kesehatan memiliki bagian penyambung atau aksesoris? | Ya (sensor SpO2, selang dan manset NIBP, kabel EKG, sensor temperatur)
C.2.29.4 | Apakah alat kesehatan memiliki kendali antarmuka (interface)? | Ya, melalui tombol di panel kontrol di bagian depan unit dab layar sentuh.
C.2.29.5 | Apakah alat kesehatan menampilkan informasi? | Ya, informasi pemantauan parameter fisiologis pasien.
C.2.29.6 | Apakah alat kesehatan dikendalikan oleh menu? | Ya, menu utama dan menu setup mengontrol penggunaan produk
C.2.29.7 | Akankah alat kesehatan digunakan oleh orang-orang berkebutuhan khusus? | Tidak ditetapkan.
C.2.29.8 | Dapatkah antarmuka pengguna (user interface) digunakan untuk memulai tindakan pengguna? | Ya, misal untuk memulai pengukuran NIBP.
C.2.30 | Apakah alat kesehatan menggunakan sistem alarm? | Terdapat fungsi alarm untuk setiap parameter fisiologis yang diukur, termasuk:
|  | 1. | Alarm denyut jantung EKG (HIGH/LOW)
|  | 2. | Alarm denyut jantung dari SpO2 (HIGH/LOW)
|  | 3. | Alarm tekanan darah sistolik, diastolik, dan MAP (HIGH/LOW)
|  | 4. | Alarm temperatur tubuh (HIGH/LOW)
|  | 5. | Alarm nilai saturasi oksigen darah SpO2 (HIGH/LOW)
|  | 6. | Alarm kejadian aritmia, RESP apnea
|  | 7. | Berbagai jenis alarm lain dalam Bab 5 bagian 5.1 buku manual produk.
Terdapat fungsi alarm teknis, termasuk:
|  | 1. | Probe atau aksesoris EKG, NIBP, SpO2, TEMP terlepas
|  | 2. | Baterai lemah
|  | 3. | Berbagai jenis alarm lain dalam Bab 5 bagian 5.2 buku manual produk.
C.2.31 | Dengan cara apa alat kesehatan mungkin secara sengaja disalahgunakan? | Tidak ditetapkan.
C.2.32 | Apakah alat kesehatan menyimpan data penting untuk perawatan pasien? | Penyimpanan internal sebesar 8GB, dapat menyimpan:
|  | 1. | Tinjauan tabel/grafik tren selama 1 jam @resolusi 1 detik atau 120 jam @ resolusi 1 menit
|  | 2. | Kejadian alarm/pemantauan fisiologis pasien sampai 200 set
|  | 3. | Tinjauan pemantauan NIBP
|  | 4. | Kejadian aritmia
|  | 5. | Tinjauan diagnosis 12-lead (opsional)
C.2.33 | Apakah alat kesehatan dimaksudkan untuk dapat dipindahkan atau dapat dibawa. | Ya, terdapat handle grip di bagian atas produk untuk memindahkan unit. Produk tidak ditujukan untuk penggunaan portable.
C.2.34 | Apakah penggunaan alat kesehatan tergantung pada kinerja utama? | Ya.

## c
Lampiran 7.3. Diagram Alir Siklus Hidup Produk
Penerimaan bahan pengemas (Color Box, Packing Mika, dan PE Foam)
Penerimaan Bahan Baku
(Left Casing Assembly, Battery Cover, Sensor Cover, Right Casing, Pan Head Screw m3x6 dan Spesification Sticker)
Penerimaan Bahan Pelengkap (buku manual, kartu garansi, lembar uji produk, packing list)
Penerimaan Bahan Penolong (fiber cloth)
Pengecekan QC Incoming
Sesuai?
Inspeksi QC
Sesuai?
tidak
komplain ke supplier
penggantian barang dari supplier
Penyimpanan di gudang bahan baku
Retur ke supplier
tidak
Selesai
Proses Perakitan
Pembuangan material
Pemeriksaan Fungsi (pengujian) dan Kalibrasi
Pengemasan
Berfungsi ?
Penyimpanan di gudang barang jadi
Analisis dan Perbaikan
tidak
Pembuangan spare part yang tidak bisa diservice
Pembuangan material cacat karena kesalahan proses penanganan
Pemberian identitas
Pemasangan oleh customer
Penggunaan alat oleh customer
ya
ya
ya
Pengeluaran/ pengiriman
Mulai
Sample Produk
Laporan dan hasil peninjauan
Pass?
Material Masuk
Inspeksi IQA
Mengeluarkan laporan bukti cacat
Pass?
Penerimaan Material
Menentukan standard bahan dan mengeluarkan bill of Material
Menentukan standard proses & produk
Analisa dan modifikasi jika diperlukan
Inprocess & QC Inspection
Pass?
Menentukan standard Pengemasan dan Penyimpanan
Pre produksi
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
Produksi Masal
Selesai
Supplier
Ada Komplain ?
Barang baru atau komplain ?
Barang baru
Komplain
Tidak
Analisis Kegagalan oleh After sales
ya
Pre - Produksi
Incoming QA
Produksi
Pasca Produksi
Distribusi
Analisis Risiko Tambahan
ya

## d
Lampiran 7.5. Daftar Bahaya dan Kondisi Berbahaya
No | Bahaya | Urutan Kejadian yang dapat diperkirakan | Situasi yang membahayakan | Dampak
1 | Pengembangan Produk | 1. Ketidaktelitian dalam proses dokumentasi desain produk. | Kesalahan identifikasi/penentuan parameter desain produk. | Produk tidak kokoh
|  | 1. Kurangnya referensi tentang komponen pendukung dalam proses pengembangan produk | Kesalahan penentuan komponen/part penyusun produk | Produk tidak bekerja secara maksimal
|  | 1. Kurangnya referensi dalam proses pengembangan produk mengenai sistem kelistrikan produk. | Kesalahan identifikasi parameter kelistrikan produk (penggunaan jenis sumber listrik yang tidak tepat) | Produk tidak berfungsi dengan optimal karena gangguan kelistrikan.
|  | 1. Kurangnya referensi dalam proses pengembangan produk mengenai klasifikasi keselamatan kelistrikan produk. | Kesalahan penentuan kelas dan tipe keselamatan kelistrikan produk (kelas I, II, atau III; tipe B, C, BF, atau CF) | Kesalahan dalam penggunaan produk
2 | Identifikasi, Penandaan, Kelengkapan, dan Dokumen | 1. Kesalahan penentuan standar oleh Product Specialist. 2. Operator tidak mengikuti standar yang telah ditentukan. 3. Kesalahan dalam identifikasi penandaan aksesoris dan selungkup produk sesuai spesifikasi produk. | Penandaan di luar, di dalam, atau peralatan dan aksesoris yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan penggunaan. | Terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  | 1. Product Specialist tidak memperbaharui dokumen (instruksi kerja, buku manual, SOP, dll). 2. Operator tidak mendapat informasi yang akurat. 3. Kesalahan dalam proses melengkapi dokumen penyerta dan kelengkapan aksesoris produk. | Aksesoris (kabel EKG, sensor temperatur, sensor SpO2, manset NIBP, dll.) dan dokumen penyerta produk yang tidak lengkap (buku manual, SOP, dan lainnya) menyebabkan gangguan fungsi dan misiformasi pada operator dalam menggunakan produk. | Kesalahan dalam penggunaan produk
|  | 1. Product Specialist tidak memperbaharui dokumen (instruksi kerja, buku manual, SOP, dll). 2. Pengguna tidak mendapat informasi yang akurat. 3. Kesalahan identifikasi fungsi indikator lampu, alarm, fungsi tombol pada panel kontrol. | Kesalahan identifikasi arti indikator lampu, indikator alarm, dan fungsi tombol pada panel kontrol. | Kesalahan dalam penggunaan produk dan diagnosis kondisi fisologi pasien
3 | Proses Manufaktur/Perakitan | 1. Product Specialist tidak memperbaharui dokumen (instruksi kerja, buku manual, SOP, dll). 2. Penggunaan / pemilihan alat kerja yang tidak sesuai prosedur kerja dan fungsinya. | Produk mengalami kerusakan fisik dan fungsional. | Kerugian material dan peningkatan biaya produksi. Jika produk sampai ke tangan pengguna, menyebabkan gangguan fungsi yang dapat berpotensi cedera ringan.
|  | 1. Product Specialist tidak memperbaharui dokumen (instruksi kerja, buku manual, SOP, dll) 2. Kesalahan proses produksi, contoh: salah pemilihan bahan, kesalahan operator dalam proses produksi, ruang produksi yang kurang memadai (penerangan, suhu, kelembapan). | Unit mengalami malfungsi (fungsi berjalan sebagian atau mati total). | Kerugian material dan peningkatan biaya produksi. Jika produk sampai ke tangan pengguna, menyebabkan gangguan fungsi yang dapat berpotensi cedera ringan/sedang.
|  | 1. Alat kerja yang sudah tidak layak digunakan 2. Prosedur kerja perakitan tidak memuat K3, tidak diperbaharui sesuai kondisi terkini produk 3. Prosedur kerja tidak dipahami dengan benar oleh operator | Kecelakaan kerja dalam proses perakitan | Cedera ringan/sedang pada operator, dan kerusakan pada produk
4 | Penyimpanan dan Transportasi | 1. Tidak membaca buku manual 2. Penyimpanan tidak sesuai dengan petunjuk penyimpanan dan transportasi yang tertera pada Buku Manual produk. | Kerusakan atau gangguan fungsi produk akibat kondisi temperatur dan kelembapan ruangan penyimpanan dan transportasi tidak sesuai. | Produk tidak berfungsi dengan optimal dan potensi cedera ringan/sedang pada pengguna.
|  | 1. Pengemasan (bahan, metode Pengemasan) yang tidak sesuai. 2. Getaran berlebihan 3. Terkena Air 4. Dekat dengan bahan korosif | Kontaminasi atau degradasi fungsi produk akibat kondisi lingkungan penyimpanan/ transportasi tidak sesuai. | Produk tidak berfungsi dengan optimal.
5 | Kondisi Lingkungan | 1. Pengguna tidak membaca buku manual 2. Interferensi jala-jala listrik | Pengukuran parameter fisiologis pasien tidak akurat atau mengalami gangguan (noise atau interferensi). | Kesalahan dalam diagnosis kondisi fisologi pasien yang menyebabkan kesalahan penanganan pasien.
|  | 1. Pengguna tidak membaca buku manual 2. Penggunaan berada dekat dengan lingkungan MRI atau berada dekat dengan radiasi elektromagentik yang kuat | Alat mengalami gangguan fungsi pemantauan pasien. | Kesalahan dalam diagnosis kondisi fisologi pasien yang menyebabkan kesalahan penanganan pasien.
|  | 1. Pengguna tidak membaca buku manual 2. Penempatan unit yang tidak sesuai dengan yang disarankan pabrikan. | Performa produk tidak optimal (misal: pembuangan panas tertutupi menyebabkan unit mengalami overheating) | Produk tidak berfungsi dengan optimal.
|  | 1. Pengguna tidak membaca buku manual 2. Lingkungan penggunaan alat tidak sesuai dengan standar pabrikan. | Kerusakan atau gangguan fungsi produk akibat kondisi temperatur dan kelembapan ruangan operasional tidak sesuai. | Kerusakan produk.
6 | Pembersihan, Sterilisasi, dan Disinfeksi | 1. Petunjuk yang tersedia tidak memadai untuk dekontaminasi penggunaan ulang unit. 2. Proses pembersihan atau disinfeksi tidak dilakukan sesuai anjuran Buku Manual produk. | Tumpahan pada unit akibat proses pembersihan dapat merusak rangkaian kelistrikan unit. | Kerusakan produk dan Infeksi silang pasien
|  | 1. Alat tidak di disinfeksi setelah digunakan pasien atau alat jarang/tidak pernah di disinfeksi | Alat tidak terdekontaminasi dengan baik | Infeksi silang pasien
|  | 1. Penggunaan zat sterilisasi yang tidak sesuai yang dianjurkan pabrikan. 2.Langkah disinfeksi tidak sesuai yang dianjurkan pabrikan | Kesalahan proses disinfeksi | Kerusakan unit atau aksesoris produk (misal: selungkup terkelupas, karet getas, dll.)
7 | Pembuangan | 1. Tidak membaca buku manual 2. Pembuangan limbah medis (untuk pasien yang memiliki penyakit menular) (elektroda sekali pakai) serta alat/komponen elektronik bila sudah tidak terpakai atau mengalami kerusakan | Pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan regulasi setempat | Pencemaran lingkungan
8 | Keselamatan Listrik | 1. Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. 2. Terjadi kebocoran arus pada bagian tertentu yang bersentuhan/sering disentuh oleh operator dan/atau pasien. | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal melebihi batas normal | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas terbalik melebihi batas normal | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Arus bocor pada selungkup polaritas normal dengan pembumian melebihi batas normal | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Arus bocor pada selungkup polaritas terbalik dengan pembumian melebihi batas normal | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Arus bocor pada selungkup polaritas normal tanpa pembumian melebihi batas normal | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Arus bocor pada selungkup polaritas terbalik tanpa pembumian melebihi batas normal | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Arus bocor pada elektroda polaritas normal dengan pembumian melebihi batas normal | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Arus bocor pada elektroda polaritas normal tanpa pembumian melebihi batas normal | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Arus bocor pada elektroda polaritas terbalik dengan pembumian melebihi batas normal | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Arus bocor pada elektroda polaritas terbalik tanpa pembumian | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
|  |  | Nilai tahanan isolasi kabel catu daya | Operator/pasien terkena sengatan listrik (luka bakar, nyeri pada bagian yang tersengat)
9 | Penggunaan dan Pemeliharaan | 1. Desain manajemen termal tidak memenuhi. 2. Unit digunakan terus-menerus atau terjadi kegagalan fungsi pendingin. 3. Panas berlebih pada selungkup/aksesoris unit. | Panas berlebih pada selungkup/aksesoris produk. | Cedera ringan pada operator /pasien (misal: luka bakar ringan).
|  | 1. Operator tidak membaca buku manual dengan benar atau informasi mengenai informasi interpretasi fungsi produk pada buku manual tidak lengkap. 2. Kesalahan interpretasi hasil pemantauan fisiologis yang dari operator. | Kesalahan interpretasi hasil pemantauan parameter fisiologis pasien. | Penanganan pasien yang salah dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat.
|  | 1. Aksesoris pendukung produk tidak lengkap. 2. Spesifikasi aksesoris yang digunakan tidak kompatibel dengan unit. | Unit tidak dapat digunakan. | Kegagalan fungsional produk.
|  | 1. Kegagalan perangkat memori penyimpan. | Data pasien terkorupsi atau gagal disimpan | Data pemantauan pasien tidak dapat digunakan untuk inferensi kondisi fisiologis pasien.
|  | 1. Petunjuk penggunaan produk tidak lengkap. 2. Pemahaman terhadap prosedur sebelum penggunaan alat kurang. 3. Alat dan aksesoris tidak diperiksa dari kerusakan fisik/fungsi sebelum digunakan. | Produk dan/atau aksesoris mengalami kerusakan ketika dalam penggunaan pada pasien. | Kegagalan fungsional produk ketika proses pemantauan dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat pada pasien.
|  | 1. Operator tidak memahami penggunaan alat sesuai SOP. | Pengoperasian produk yang salah. | Kesalahan diagnostik pasien, kesalahan interpretasi fungsi, dll.
|  | 1. Informasi pemeliharaan produk dalam buku manual tidak lengkap. 2. Pemahaman terhadap informasi pemeliharaan dalam buku manual kurang. | Pemeliharaan tidak dilakukan dengan benar. | Gangguan fungsionalitas atau performa produk tidak sesuai standar pabrikan.
|  | 1. Buku manual tidak membahas petunjuk penggunaan yang tepat. 2. Operator tidak memahami penggunaan alat sesuai petunjuk pabrikan. | Hasil pengukuran parameter fisiologis yang salah. | Inferensi kondisi fisiologis salah menyebabkan kesalahan penanganan pasien.
|  | 1. Pemakaian aksesoris yang menempel pada kulit dalam jangka waktu yang lama. 2. Pasien memiliki hipersensitivitas terhadap bahan tertentu. | Ruam kulit akibat pemasangan elektroda EKG, sensor SpO2, sensor temperatur, atau manset NIBP. | Ruam kulit akibat pemasangan elektroda EKG, sensor SpO2, sensor temperatur, atau manset NIBP.
|  | 1. Informasi pemeliharaan produk dalam buku manual tidak lengkap. 2. Waktu pemeliharaan dan kalibrasi alat terlampaui. | Produk dan/atau aksesoris mengalami kerusakan ketika dalam penggunaan pada pasien. | Gangguan fungsionalitas atau performa tidak sesuai standar pabrikan menyebabkan kesalahan penanganan pasien.
|  | 1. Informasi keselamatan di buku manual tidak lengkap atau operator tidak membaca buku manual. 2. Penggunaan di ruangan dengan gas anestesi yang mudah terbakar | Ledakan atau terbakar. | Kerusakan material yang luas dan cedera sedang, berat, bahkan kematian terhadap operator dan/atau pasien.
|  | 1. Penggunaan lead EKG yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk (tidak memiliki anti-defib) | Penggunaan defibrilator bersamaan dengan lead EKG tanpa anti-defib. | Cedera berat (luka bakar) hingga potensi kematian pasien.
|  | 1. Monitor digunakan dengan peralatan bedah frekuensi tinggi. | Elektroda peralatan electrosurgical bersentuhan dengan pasien secara tidak benar. | Cedera berat (luka bakar) hingga potensi kematian pasien.
|  | 1. Pengaturan alarm diatur ke mode bisu atau suara alarm kurang keras. | Alarm kondisi fisiologis gagal berbunyi atau terjadi false alam. | Cedera ringan hingga kematian pasien akibat keterlambatan penanganan atau penanganan yang salah.
|  | 1. Kesalahan informasi pengguna dalam mengetahui penandaan warna elektroda sesuai letaknya. | Kesalahan pemasangan elektroda EKG pada pasien menyebabkan bacaan EKG tidak sesuai. | Kesalahan interpretasi kondisi jantung pasien.
|  | 1. Kegagalan algoritma pace untuk menolak pulsa pacu jantung. | Kesalahan penolakan pulsa pacu jantung (pacemaker). | Kesalahan kalkulasi HR dan kegagalan deteksi aritmia dan serangan jantung.
|  | 1. Pembebanan ke bracket melebihi beban maksimal yang diperbolehkan (20 kg), atau 2. Human-error menyebabkan monitor terjatuh dari lokasinya. | Monitor terjatuh dari bracket atau dudukannya. | Kerusakan produk, cedera ringan-sedang pada operator aau pasien yang mungkin tercekik kabel atau tertimpa produk.
|  | 1. Gangguan/pemadaman sumber listrik. 2. Daya baterai habis. | Unit tidak dapat beroperasi ketika terjadi gangguan sumber listrik atau pemadaman listrik. | Unit tidak berfungsi ketika diperlukan. Cedera ringan hingga kematian pasien akibat keterlambatan penanganan atau penanganan yang salah.
|  | 1. Gangguan sumber listrik akibat tegangan yang tidak stabil. | Unit mengalami kerusakan pada rangkaian elektronik. | Gangguan fungsionalitas atau performa tidak sesuai standar pabrikan menyebabkan kesalahan penanganan pasien.

## e
PENETAPAN RISIKO YANG DAPAT DITERIMA UNTUK EVALUASI RISIKO
5 | Frequent | 1 dari 100 kemungkinan | LOW | MEDIUM | HIGH | HIGH | HIGH
4 | Probable | 1 dari 1.000 kemungkinan | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH | HIGH
3 | Occasional | 1 dari 10.000 kemungkinan | LOW | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
2 | Remote | 1 dari 100.000 kemungkinan | LOW | LOW | LOW | MEDIUM | HIGH
1 | Improbable | 1 dari 1.000.000 kemungkinan | LOW | LOW | LOW | LOW | MEDIUM
Probability |  |  | Tidak ada risiko atau risiko dapat diterima | Sedikit tidak nyaman; sedikit atau tidak ada efek pada performa produk | Adanya kemungkinan bahaya serta kemungkinan terjadi cedera ringan dan membutuhkan penanganan medis dan/atau kerugian material skala kecil | Menyebabkan cedera berat atau kemungkinan kematian dan/atau kerugian material skala menengah | Menyebabkan kematian dan/atau kerugian material skala besar
|  |  | Negligible | Minor | Serious | Critical | Catastrophic
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Severity
Keterangan
| HIGH | = unacceptable risk |  | (tingkat yang tidak dapat diterima, sangat memerlukan pengurangan risiko)
| MEDIUM | = investigate further risk reduction |  | (tingkat terendah yang masih dapat diterima, namun memerlukan pengurangan resiko)
| LOW | = insignificant risk |  | (tingkat yang dapat diterima)
Keterangan
Tabel diatas sesuai dengan SNI ISO 14971 : 2015

## f
LAMPIRAN 7.6. EVALUASI RISIKO, KENDALI RISIKO, DAN EVALUASI RESIDU RESIKO
Risiko Bahaya |  | Penyebab | Evaluasi Risiko |  |  | Tindak Lanjut (Kendali Risiko) | Pengujian | Residu Risiko | Evaluasi Risido Resiko |  |  | Keuntungan Dibandingkan Risiko
|  |  | S | P | R |  |  |  | S | P | R
A. Pengembangan Produk
1 | Kesalahan identifikasi/penentuan parameter desain produk. | Ketidaktelitian dalam proses dokumentasi desain produk. | 2 | 5 | MEDIUM | Penyesuaian dokumentasi parameter desain produk. | Pemeriksaan dokumen parameter desain produk | Ketidaktelitian identifikasi/penentuan parameter desain produk. | 1 | 4 | LOW | Resiko dapat diterima.
2 | Kesalahan penentuan komponen/part penyusun produk | Kurangnya referensi tentang komponen pendukung dalam proses pengembangan produk | 2 | 5 | MEDIUM | Menambah referensi tentang spesifikasi produk dan bagian pendukungnya dari supplier | Pemeriksaan dokumen referensi produk | Ketidaktelitian penentuan komponen/part penyusun produk | 1 | 3 | LOW | Resiko dapat diterima.
3 | Kesalahan identifikasi parameter kelistrikan produk (penggunaan jenis sumber listrik yang tidak tepat) | Kurangnya referensi dalam proses pengembangan produk mengenai sistem kelistrikan produk. | 2 | 5 | MEDIUM | Menambah referensi tentang kebutuhan kelistrikan produk yang sesuai dengan parameter kelistrikan yang diharapkan. | Pemeriksaan dokumen kelistrikan dan pengujian kelistrikan pada purwarupa produk. | Ketidaktelitian identifikasi parameter kelistrikan produk (penggunaan jenis sumber listrik yang tidak tepat) | 1 | 4 | LOW | Resiko dapat diterima.
4 | Kesalahan penentuan kelas dan tipe keselamatan kelistrikan produk (kelas I, II, atau III; tipe B, C, BF, atau CF) | Kurangnya referensi dalam proses pengembangan produk mengenai klasifikasi keselamatan kelistrikan produk. | 2 | 5 | MEDIUM | Menambah referensi tentang klasifikasi keselamatan kelistrikan produk yang sesuai. | Pemeriksaan parameter keselamatan listrik antara dokumen terkait dan purwarupa produk. | Ketidaktelitian penentuan kelas dan tipe keselamatan kelistrikan produk (kelas I, II, atau III; tipe B, C, BF, atau CF) | 1 | 4 | LOW | Resiko dapat diterima.
B. Identifikasi, Penandaan, Kelengkapan, dan Dokumen
1 | Penandaan di luar, di dalam, atau peralatan dan aksesoris yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan penggunaan | Kesalahan dalam identifikasi penandaan aksesoris dan selungkup produk sesuai spesifikasi produk. | 2 | 4 | MEDIUM | Identifikasi harus sesuai IEC 60601-1:6 | Pemeriksaan penandaan atau identitas produk, baik pada selungkup, outer, aksesoris, dll. | Penandaan di luar, di dalam, atau peralatan dan aksesoris yang kurang lengkap | 1 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
2 | Aksesoris (kabel EKG, sensor temperatur, sensor SpO2, manset NIBP, dll.) dan dokumen penyerta produk yang tidak lengkap (buku manual, SOP, dan lainnya) menyebabkan gangguan fungsi dan misiformasi pada operator dalam menggunakan produk | Kesalahan dalam proses melengkapi dokumen penyerta dan kelengkapan aksesoris produk. | 2 | 4 | MEDIUM | Meningkatkan proses QA pengemasan. | Pemeriksaan kelengkapan produk sesuai dokumen Packing List produk. | Aksesoris (kabel EKG, sensor temperatur, sensor SpO2, manset NIBP, dll.) dan dokumen penyerta produk yang tidak lengkap (buku manual, SOP, dan lainnya) menyebabkan gangguan fungsi dan misiformasi pada operator dalam menggunakan produk. | 1 | 1 | LOW | Resiko dapat diterima.
3 | Kesalahan identifikasi arti indikator lampu, indikator alarm, dan fungsi tombol pada panel kontrol. | Kesalahan identifikasi fungsi indikator lampu, alarm, fungsi tombol pada panel kontrol. | 2 | 4 | MEDIUM | Identifikasi fungsi indikator lampu, alarm, dan fungsi tombol harus sesuai Buku Manual produk dan IEC 60601-1:7. | Pemeriksaan kelengkapan informasi mengenai fungsi indikator pada unit. | Kesalahan identifikasi arti indikator lampu, indikator alarm, dan fungsi tombol pada panel kontrol. | 1 | 1 | LOW | Resiko dapat diterima.
C. Proses Manufaktur/Perakitan
1 | Produk mengalami kerusakan fisik dan fungsional. | Penggunaan / pemilihan alat kerja yang tidak sesuai prosedur kerja dan fungsinya. | 3 | 3 | MEDIUM | Memperbaharui prosedur kerja, melakukan pelatihan pada operator sebelum proses perakita. Ketika proses perakitan, didampingi in-process QA. | Pemeriksaan dan evaluasi dokumen prosedur kerja. | Produk tetap berpotensi mengalami kerusakan fisik dan fungsional. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
2 | Unit mengalami malfungsi (fungsi berjalan sebagian atau mati total) | Kesalahan proses produksi, contoh: salah pemilihan bahan, kesalahan operator dalam proses produksi, ruang produksi yang kurang memadai (penerangan, suhu, kelembapan). | 4 | 3 | MEDIUM | Memperbaharui prosedur kerja, melakukan pelatihan pada operator sebelum proses perakita. Ketika proses perakitan, didampingi in-process QA. Penyesuaian lingkungan kerja produksi. | Pemeriksaan dan evaluasi dokumen prosedur kerja. Pengujian kesesuaian lingkungan produksi dengan prosedur kerja, | Unit mengalami malfungsi (fungsi berjalan sebagian) | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
3 | Kecelakaan kerja dalam proses perakitan | Prosedur kerja perakitan tidak memuat K3, tidak diperbaharui sesuai kondisi terkini produk, atau prosedur kerja tidak dipahami dengan benar oleh operator | 3 | 4 | MEDIUM | Memperbaharui prosedur kerja, melakukan pelatihan pada operator sebelum proses perakita. Ketika proses perakitan, didampingi in-process QA. | Pemeriksaan dan evaluasi dokumen prosedur kerja. | Kecelakaan kerja ringan dalam proses perakitan | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
D. Penyimpanan dan Transportasi
1 | Kerusakan atau gangguan fungsi produk akibat kondisi temperatur dan kelembapan ruangan penyimpanan dan transportasi tidak sesuai. | Penyimpanan tidak sesuai dengan petunjuk penyimpanan dan transportasi yang tertera pada Buku Manual produk. | 4 | 2 | MEDIUM | Mengondisikan ruangan penyimpanan dan transportasi produk sesuai dengan anjuran Buku Manual sebagai berikut: Temperatur: -20 sampai +55°C Kelembapan: 15%-95% (non-kondensasi) Tekanan: 700-1060 hPa | Pengujian ruangan penyimpanan dengan higrometer, | Perubahan kosmetik produk akibat kondisi temperatur dan kelembapan ruangan penyimpanan dan transportasi tidak sesuai. | 4 | 1 | LOW | Resiko dapat diterima.
2 | Kontaminasi atau degradasi fungsi produk akibat kondisi lingkungan penyimpanan/ transportasi tidak sesuai. | - Pengemasan (bahan, metode Pengemasan) yang tidak sesuai. - Getaran berlebihan - Terkena Air - Dekat dengan bahan korosif | 4 | 2 | MEDIUM | Mengemenas produk dengan perlindungan yang sesuai dari getaran, tumpahan cairan, dan kontaminasi bahan berbahaya lainnya. | Pengujian kualitas bahan pengemas melalui QA pengemasan. | Kontaminasi produk akibat kondisi lingkungan penyimpanan/ transportasi tidak sesuai. | 4 | 1 | LOW | Resiko dapat diterima.
E. Kondisi Lingkungan
1 | Pengukuran parameter fisiologis pasien tidak akurat atau mengalami gangguan (noise atau interferensi). | Interferensi jala-jala listrik | 4 | 3 | MEDIUM | Memastikan kabel terminal equipotensial dan grounding produk terhubung ke sistem pembumian instalasi listrik gedung. | Pengecekan instalasi sistem pembumian gedung. | Pengukuran parameter fisiologis pasien tidak akurat atau mengalami gangguan (noise atau interferensi). | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
2 | Alat mengalami gangguan fungsi pemantauan pasien. | Penggunaan berada dekat dengan lingkungan MRI atau berada dekat dengan radiasi elektromagentik yang kuat | 4 | 4 | HIGH | Memastikan lingkungan operasional produk patient monitor bebas dari interferensi MRI dan elektromagentik, atau mengimplementasikan jarak pemisah sesuai persamaan: d=1,2×√P, 150 KHz-80 MHz d=1,2×√P, 80 MHz-800 MHz d=2,3×√P, 800 MHz-2,5 GHz yang mana P adalah daya keluaran maksimum pemancar dalam watt (W) dari alat yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik. | Memastikan jarak pemisah yang aman antar unit, uji EMC di ruangan pengoperasian produk. | Alat mengalami gangguan fungsi pemantauan pasien. | 3 | 2 | MEDIUM | Dengan menentukan jarak pemisah yang sesuai dengan yang dijabarkan, maka resido risiko yang ditimbulkan dapat diterima.
3 | Performa produk tidak optimal (misal: pembuangan panas tertutupi menyebabkan unit mengalami overheating) | Penempatan unit yang tidak sesuai dengan yang disarankan pabrikan. | 2 | 4 | MEDIUM | Menempatkan unit sesuai dengan standar pabrikan. (Masukkan kriteria) | Memastikan penempatan unit sesuai dengan standar pabrikan. | Performa produk tidak optimal (misal: pembuangan panas tertutupi menyebabkan unit mengalami overheating) | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
4 | Kerusakan atau gangguan fungsi produk akibat kondisi temperatur dan kelembapan ruangan operasional tidak sesuai. | Lingkungan penggunaan alat tidak sesuai dengan standar pabrikan. | 2 | 4 | MEDIUM | Temperatur: 0°C sampai +40°C Kelembapan: 15-95% (non-kondensasi) Tekanan: 860-1060 hPa | Memastikan lingkungan operasinonal alat sesuai dengan standar pabrikan. | Kerusakan atau gangguan fungsi produk akibat kondisi temperatur dan kelembapan ruangan operasional tidak sesuai. | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
F. Pembersihan, Sterilisasi, dan Disinfeksi
1 | Tumpahan pada unit akibat proses pembersihan dapat merusak rangkaian kelistrikan unit. | Proses pembersihan atau disinfeksi tidak dilakukan sesuai anjuran Buku Manual produk. | 3 | 3 | MEDIUM | Pembersihan, sterilisasi, dan disinfeksi dilakukan sesuai petunjuk Buku Manual produk (jabarkan). | Pengujian fungsionalitas ulang setelah proses pembersihan, sterilisasi, dan disinfeksi. | Tumpahan pada unit akibat proses pembersihan dapat merusak rangkaian kelistrikan unit. | 2 | 3 | LOW | Resiko dapat diterima.
2 | Infeksi silang pasien | Alat tidak di disinfeksi setelah digunakan pasien atau alat jarang/tidak pernah di disinfeksi | 3 | 4 | MEDIUM | Dilakukan pembersihan pada peralatan dan/atau aksesoris sebelum digunakan untuk pasien baru | Memeriksa kebersihan alat setelah proses pembersihan. | Infeksi silang pasien | 2 | 4 | LOW | Resiko dapat diterima.
3 | Kerusakan unit atau aksesoris produk (misal: selungkup terkelupas, karet getas, dll.) | - Penggunaan zat sterilisasi yang tidak sesuai yang dianjurkan pabrikan. - Langkah disinfeksi tidak sesuai yang dianjurkan pabrikan | 3 | 3 | MEDIUM | Menggunakan zat sterilisasi/pembersih yang sesuai dengan yang dianjurkan pabrikan. | Memeriksa fungsionalitas alat setelah proses proses pembersihan, sterilisasi, dan disinfeksi. | Kerusakan unit atau aksesoris produk (misal: selungkup terkelupas, karet getas, dll.) | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
G. Pembuangan
1 | Pencemaran lingkungan | Pembuangan limbah medis (untuk pasien yang memiliki penyakit menular) (elektroda sekali pakai) serta alat/komponen elektronik bila sudah tidak terpakai atau mengalami kerusakan. | 3 | 2 | MEDIUM | Memberi peringatan tentang bahaya limbah medis pada Buku Manual produk. | Pemeriksaan konten pada Buku Manual produk. | Pencemaran lingkungan | 1 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
H. Keselamatan Listrik
1 | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal melebihi batas normal | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor kabel pembumian polaritas normal ≤500 mA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
2 | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas terbalik melebihi batas normal | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor kabel pembumian polaritas terbalik ≤500 mA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
3 | Arus bocor pada selungkup polaritas normal dengan pembumian melebihi batas normal | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor pada selungkup polaritas normal dengan pembumian ≤100 mA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
4 | Arus bocor pada selungkup polaritas terbalik dengan pembumian melebihi batas normal | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor pada selungkup polaritas terbalik dengan pembumian ≤100 mA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
5 | Arus bocor pada selungkup polaritas normal tanpa pembumian melebihi batas normal | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor pada selungkup polaritas normal tanpa pembumian ≤500 mA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
6 | Arus bocor pada selungkup polaritas terbalik tanpa pembumian melebihi batas normal | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor pada selungkup polaritas terbalik tanpa pembumian ≤500 mA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
7 | Arus bocor pada elektroda polaritas normal dengan pembumian melebihi batas normal | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor pada elektroda polaritas normal dengan pembumian ≤10 µA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
8 | Arus bocor pada elektroda polaritas normal tanpa pembumian melebihi batas normal | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor pada elektroda polaritas normal tanpa pembumian ≤10 µA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
9 | Arus bocor pada elektroda polaritas terbalik dengan pembumian melebihi batas normal | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor pada elektroda polaritas terbalik dengan pembumian ≤50 µA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
10 | Arus bocor pada elektroda polaritas terbalik tanpa pembumian | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik untuk nilai arus bocor pada elektroda polaritas terbalik tanpa pembumian ≤50 µA | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
11 | Nilai tahanan isolasi kabel catu daya | Rangkaian isolasi gagal berfungsi sebagaimana mestinya. | 4 | 4 | HIGH | Menguji keselamatan listrik utnuk nilai resistansi kawat pembumian >50MΩ | Pengujian sesuai IEC 60601-1-8 tentang keselamatan listrik | Nilai tahanan isolasi kabel catu daya sesuai standar. | 3 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
I. Penggunaan dan Pemeliharaan
1 | Cedera ringan pada operator /pasien (misal: luka bakar ringan). | Panas pada selungkup/aksesoris unit akibat operasional terus menerus atau kegagalan fungsi pendingin | 2 | 4 | MEDIUM | Memastikan selungkup/aksesoris produk aman dari panas berlebihan dan keluaran energi termal dari produk sesuai dengan standar pabrikan. | Pengujian suhu operasional unit pada selungkup/aksesorisnya setelah beroperasi dalam waktu yang lama. | Unit panas, namun dalam batas wajar/ | 1 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
2 | Penanganan pasien yang salah | Kesalahan interpretasi hasil pemantauan fisiologis yang dari operator. | 4 | 3 | MEDIUM | Memastikan informasi interpretasi sudah tertulis jelas pada Buku Manual. | Pemeriksaan konten pada Buku Manual produk. | Penanganan pasien yang salah | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
3 | Kegagalan fungsional unit. | Spesifikasi aksesoris yang digunakan tidak kompatibel dengan unit. | 3 | 3 | MEDIUM | Pemantauan spesifikasi komponen dan rencana mutu bahan baku. | Uji mutu dan kelengkapan aksesoris yang kompatibel dengan produk. | Kegagalan fungsional unit. | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
4 | Data pasien terkorupsi atau gagal disimpan | Kegagalan perangkat memori penyimpan | 4 | 3 | MEDIUM | Memastikan perangkat memori penyimpanan dalam kondisi baik dan memiliki banyak ruang tersisa sebelum digunakan pada pasien baru. | Pemeriksaan fungsi dan kapasitas memori penyimpanan unit. | Data pasien terkorupsi atau gagal disimpan | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
5 | Alat dan aksesoris tidak diperiksa sebelum digunakan | Pemahaman terhadap prosedur penggunaan alat kurang. | 3 | 5 | HIGH | Pelatihan operator dan memberi peringatan pada buku manual | Memeriksa konten peringatan di Buku Manual produk. | Alat dan aksesoris tidak diperiksa sebelum digunakan | 2 | 4 | MEDIUM | Keandalan produk yang divalidasi dengan pengujian diharapkan dapat melampaui residu risiko yang terjadi.
6 | Pengoperasian yang salah | Operator tidak memahami penggunaan alat sesuai SOP | 3 | 5 | HIGH | Operator harus terlatih dibawah pengawasan tenaga ahli atau penanggung jawab teknis yang sudah terbiasa menggunakan alat. | Memeriksa konten Buku Manual produk. | Pengoperasian yang salah | 2 | 3 | LOW | Resiko dapat diterima.
7 | Pemeliharaan yang tidak tepat | Pemahaman terhadap buku manual kurang | 2 | 5 | MEDIUM | Metode pemeliharaan harus dijelaskan pada Buku Manual | Uji kalibrasi alat setiap selesai pemeliharaan. | Pemeliharaan yang tidak tepat | 2 | 3 | LOW | Resiko dapat diterima.
8 | Hasil pengukuran parameter fisiologis yang salah. | Waktu pemeliharaan dan kalibrasi alat terlampaui, atau terjadi kerusakan pada sensor atau aksesoris, atau operator tidak memahami penggunaan alat sesuai petunjuk pabrikan | 3 | 5 | HIGH | Pemeliharaan alat harus dilakukan secara berkala sesuai instruksi Buku Manual, aksesoris dan alat harus diinspeksi dari kerusakan sebelum digunakan pada pasien, operator harus memahami penggunaan alat sesuai SOP dengan baik. | Pemantauan jadwal kalibrasi dan perawatan berkala, pelatihan operator dalam penggunaan produk. | Hasil pengukuran parameter fisiologis yang salah. | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
9 | Ruam kulit akibat pemasangan elektroda EKG, sensor SpO2, sensor temperatur, atau manset NIBP. | Pemakaian aksesoris yang menempel pada kulit dalam jangka waktu yang lama atau pasien memiliki hipersensitivitas terhadap bahan tertentu. | 2 | 4 | MEDIUM | Jika kondisi pasien tidak kritis, lepaskan aksesoris jika pasien memliki reaksi alergi ataupun ruam terjadi, bersihkan sensor, atau ganti elektroda. Jika kondisi pasien kritis, pindahkan lokasi pengukuran. | Memeriksa konten Buku Manual produk tentang bahaya penggunaan terus-menerus. | Ruam kulit akibat pemasangan elektroda EKG, sensor SpO2, sensor temperatur, atau manset NIBP. | 2 | 3 | LOW | Resiko dapat diterima.
10 | Gangguan fungsionalitas atau performa tidak sesuai standar pabrikan | Waktu pemeliharaan dan kalibrasi alat terlampaui. | 3 | 4 | MEDIUM | Perbaikan dan pemeliharaan alat dilakukan secepatnya jika sudah terlampaui. Pastikan pemeliharaan dilakukan secara berkala. | Pengujian fungsionalitas dan kalibrasi ulang setelah proses perawatan dan perbaikan. | Gangguan fungsionalitas atau performa tidak sesuai standar pabrikan | 2 | 3 | LOW | Resiko dapat diterima.
11 | Bahaya ledakan atau terbakar | Penggunaan di ruangan dengan gas anestesi yang mudah terbakar | 5 | 3 | HIGH | Memberi peringatan bagi operator untuk meperhatikan lingkungan dan kondisi penggunaan alat. | Memeriksa konten Buku Manual produk tentang bahaya ledakan/terbakar. | Baya luka bakar pada pasien. | 4 | 2 | MEDIUM | Keuntungan dalam penggunaan peralatan gas anestesi sangat dibutuhkan untuk beberapa kasus pasien sehingga manfaatnya melampaui residu risiko yang dihasilkan.
12 | Bahaya luka bakar pada pasien | Penggunaan lead EKG yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk (tidak memiliki anti-defib) atau monitor digunakan dengan peralatan bedah listrik frekuensi tinggi. | 4 | 4 | HIGH | Memperhatikan spesifikasi elektroda EKG yang digunakan dan menghindari koneksi konfuktif transduser ke peralatan bedah frekuensi tinggi. | Identifikasi spesifikasi elektroda EKG dan inspeksi viusal wiring elektroda/transduser alat dari posisi alat bedah frekuensi tinggi | Bahaya luka bakar pada pasien | 4 | 2 | MEDIUM | Keuntungan dalam penggunaan peralatan bedan listrik frekuensi tinggi dibandingkan metode pembedahan lain melebihi residu risiko yang ditimbulkan.
13 | Alarm kondisi fisiologis gagal berbunyi atau terjadi false alarm, dapat membahayakan nyawa pasien | Pengaturan alarm diatur ke mode bisu atau suara alarm kurang keras. | 3 | 4 | MEDIUM | Memperhatikan dengan seksama mode alarm ketika melakukan pemantauan pasien. | Pengujian fungsi alarm sebelum monitor digunakan pada pasien baru. | Alarm kondisi fisiologis gagal berbunyi atau terjadi false alarm, dapat membahayakan nyawa pasien | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
14 | Kesalahan pemasangan elektroda EKG pada pasien menyebabkan bacaan EKG tidak sesuai. | Kesalahan informasi pengguna dalam mengetahui penandaan warna elektroda sesuai letaknya. | 2 | 3 | LOW | Memastikan informasi pemasangan dan warna elektroda sudah tersedia baik di SOP maupun buku manual. | Pemeriksaan kelengkapan informasi pemasangan elektroda dalam Buku Manual dan SOP. | Kesalahan pemasangan elektroda EKG pada pasien menyebabkan bacaan EKG tidak sesuai. | 1 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
15 | Kesalahan penolakan pulsa pacu jantung (pacemaker), dapat menyebabkan kesalahan kalkulasi HR dan kegagalan deteksi aritmia dan serangan jantung. | Kegagalan algoritma Pace untuk menolak pulsa pacu jantung | 3 | 3 | MEDIUM | Pemantauan dengan seksama pasien dengan alat pacu jantung. | Pengujian dengan patient simulator untuk mengetahui reliabilitas algoritma penolakan pulsa pacu jantung. | Ketidakcermatan dalam pemantauan pasien dengan alat pacu jantung. | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
16 | Monitor terjatuh dari bracket atau dudukannya. | Pembebanan ke bracket melebihi beban maksimal yang diperbolehkan (20 kg), atau terjadi human-error menyebabkan monitor terjatuh dari lokasinya. | 3 | 3 | MEDIUM | Memberi peringatan di buku manual mengenai beban maksimal bracket. | Memeriksa konten Buku Manual produk. | Monitor terjatuh dari bracket atau dudukannya. | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
17 | Unit tidak dapat beroperasi ketika terjadi gangguan sumber listrik atau pemadaman listrik. | Gangguan/pemadaman sumber listrik serta daya baterai habis. | 4 | 3 | MEDIUM | Memastikan daya baterai selalu terisi penuh dan memperhatikan alarm suara dan visual dari kegagalan catu daya. | Pengujian ketahanan baterai dan fungsi alarm gangguan catu daya atau baterai lemah. | Unit tidak dapat beroperasi ketika terjadi gangguan sumber listrik atau pemadaman listrik. | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
18 | Unit mengalami kerusakan pada rangkaian elektronik. | Gangguan sumber listrik akibat tegangan yang tidak stabil. | 4 | 3 | MEDIUM | Menyarankan penggunaan UPS untuk mencegah tegangan yang tidak stabil. | Pemeriksaan konten pada Buku Manual produk. | Unit mengalami kerusakan pada rangkaian elektronik. | 2 | 2 | LOW | Resiko dapat diterima.
Keterangan
| HIGH | = unacceptable risk |  |  | (tingkat yang tidak dapat diterima, sangat memerlukan pengurangan risiko)
| MEDIUM | = investigate further risk reduction |  |  | (tingkat terendah yang masih dapat diterima, namun memerlukan pengurangan resiko)
| LOW | = insignificant risk |  |  | (tingkat yang dapat diterima, sangat memerlukan pengurangan risiko)